纯水系统

技术指标

产水量：500L/H

设备控制方式：PLC+触摸屏 自动控制

工艺流程：原水-预处理-RO反渗透-EDI电除盐-DI-输送

产水水质要求：电阻率≥15-18MΩ/cm（25℃）

氨：≤0.3μg/mL不挥发物≤1 mg/ 100mL

硝酸盐：≤0.06μg/mL亚硝酸盐≤0.02μg/mL

重金属：≤0.1μg/mL总有机碳≤0.3 mg/L

微生物总数：≤50CFU/ mL

水箱配置：500L SUS304无菌水箱

进水水质指标：市政自来水，电导率≤1000μs/cm

进水温度：5℃-35℃

设备回收率：一级反渗透： 65%-75%； EDI:80*90%

安全控制：断电保护，主机内部漏水报警，密码钥匙，低电压控制电路系统，泵热过载保护

系统检测	：循环管路流速，循环状态，水箱存水量，

产水水质：耗材更换提醒，各段压力显示

消毒：一键式消毒模式操作，外部管网自动消毒，水箱采用360°旋转喷射消毒，消毒运行状态显示

数据输出：USB拷贝下载功能

技术参数

进口PIC全自动控制系统，触摸彩屏操作的智能化多组参数在线显示及监控，包含电导率、电阻率、温度、工作状态、水箱液位及相关提示信息，具备人机对话功能;

一键消毒功能, 无需开箱加药，完全体现对RO膜、循环管路和水箱快速消毒, 彻底细菌和微生物繁殖，确保您用上标准高效水质；

R232接口及USB接口对接电脑，可下载数据记录并打印，可随机查看近 2 年或以上的数据储存。

多级密码控制环节防止未经授权操作，符合GLP管理概念实施和操作安全性；

以下因素保证：带有空气过滤器、紫外灭菌器的内置水箱；可控制的配送流量；耗材失效更换提醒，模块化超纯水柱；快捷的消毒程序等确保纯水不被微生物污染，满足不同客户对不同水质的要求；

设备采用RO反渗透+EDI连续电除盐+DI工艺，随时保证高质量、安全的水质；

系统集成精简，对其维护非常容易，还可根据实验室进行量身定制。

产水系统的模块化主机中，应含有内置带抗结垢剂的预处理柱、反渗透膜等技术组件、以及内置杀菌紫外灯。

反渗透模块应具备温度稳定反馈系统，保证系统在不同的季节里产水流速稳定,同时显示截留率，能够准确提示RO膜的效率;保证产水水质及EDI的正常工作。高性能的RO膜可耐受2000us/cm以下的原水电导率。

美国原装进口陶氏膜部件，采用了专利的限流技术设计，使反渗透膜始终浸在水下面，防止反渗透膜暴露于空气当中被氧化，有效延长使用寿命30-50%；回收率高达75%；

内置的紫外灯，除菌滤器，连续循环和去离子纯化模块，保证系统出水的高水质；

水箱复合过滤器，在线UV技术，0.22μm过滤器，以及全自动主机和管路消毒系统，保证了系统长期运行而避免微生物的污染。水箱带空气过滤器和卫生溢流阀

主机全程自动监测水质：在纯化过程中的每个阶段对所有参数和性能进行监控，包括进水电导率，RO产水电导率、EDI电阻率、RO膜截留率、水温和工作压力等。

配有电阻率仪，高精确度，电极常数,温度测量精度为0.1度，具有自动提示和报警功能，符合USP<645>适应性测试要求。

| 纯水系统配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 |  | 单位 | 数量 |
| 一 | 多介质过滤器 |  |  |  |  |
| 1 | 美国滨特尔玻璃钢罐 | 300×H1400-1252 |  | 个 | 1 |
| 2 | 上下布水器 | 配套 |  | 套 | 1 |
| 3 | 美国滨特尔全自动控制阀 | 5000型 |  | 个 | 1 |
| 4 | 石英砂 | 2-5/1-2mm |  | 公斤 | 75 |
| 二 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |
| 1 | 美国滨特尔玻璃钢罐 | 300×H1400-1252 |  | 个 | 1 |
| 2 | 上下布水器 | 配套 |  | 套 | 1 |
| 3 | 美国滨特尔全自动控制阀 | 5000型 |  | 个 | 1 |
| 4 | 活性炭 | 8-16目 |  | 公斤 | 40 |
| 5 | 液压不锈钢压力表 | 0-0.7MPa |  | 个 | 1 |
| 6 | 进水球阀 | UPVC-DN20 |  | 个 | 1 |
| 三 | 软化过滤器 |  |  |  |  |
| 1 | 美国滨特尔玻璃钢罐 | 300×H1400-1252 |  | 个 | 1 |
| 2 | 上下布水器 | 配套 |  | 套 | 1 |
| 3 | 美国滨特尔全自动控制阀 | 5000型 |  | 个 | 1 |
| 4 | 英国漂莱特软化树脂 | C100E |  | 公斤 | 75 |
| 5 | 熔盐箱 | PE-80L |  | 套 | 1 |
| 6 | 液压不锈钢压力表 | 0-0.7MPa |  | 个 | 1 |
| 四 | 保安过滤器 |  |  |  |  |
| 1 | 美国滨特尔透明瓶 | Csl-10l |  | 个 | 1 |
| 2 | 美国滨特尔PP纤维滤芯 | P5-10 |  | 个 | 1 |
| 3 | 低压开关 | P6-1/4 |  | 个 | 1 |
| 4 | 进水电磁阀 | DN20-220V |  | 个 | 1 |
| 五 | 反渗透单元 |  |  |  |  |
| 1 | 纯水高压泵 |  | CDL2-15 | 个 | 1 |
| 2 | SUS304膜壳 |  | 4040X1芯 | 个 | 2 |
| 3 | 反渗透膜(陶氏) |  | BW-4040 | 个 | 2 |
| 4 | 冲洗电磁阀 |  | DN15-220V | 个 | 1 |
| 5 | 进水电磁阀 |  | DN15-220V | 个 | 1 |
| 6 | 流量计 |  | 管道式5GMP | 个 | 2 |
| 7 | 高压开关 |  | 0.9-3.2MPA | 个 | 2 |
| 8 | 不锈钢机架 |  | SUS304 | 个 | 1 |
| 9 | 浓水压力表 |  | 0-2.5MPa | 个 | 1 |
| 10 | 膜前压力表 |  | 0-2.5MPa | 个 | 1 |
| 11 | 浓水调节阀门 |  | SUS-DN15 | 个 | 1 |
| 12 | 纯水电导率表 |  | CM-230 | 个 | 1 |
| 13 | 单向阀 |  | UPVC-DN20 | 个 | 1 |
| 14 | 管路阀门 |  | UPVC-DN15/20 | 批 | 1 |
| 六 | EDI装置 |  |  |  |  |
| 1 | EDI纯水泵 |  | CHL2-40 | 1 | 个 |
| 2 | 不锈钢机架 |  | SUS304 | 1 | 个 |
| 3 | 0.22微米折叠过滤芯 |  | 滨特尔 | 1 | 个 |
| 4 | 流量计 |  | 5GPM | 2 | 个 |
| 5 | 液压不锈钢压力表 |  | 0-0.7MPA | 4 | 个 |
| 6 | 超纯水箱 |  | SUS304-0.5T | 1 | 个 |
| 7 | 合格排放阀 |  | SUS304-DN15 | 1 | 个 |
| 8 | 不合格排放阀 |  | SUS304-DN15 | 1 | 个 |
| 9 | 液位传感器 |  | SUS316L-3 | 1 | 套 |
| 10 | EDI模块 |  | 500L/H | 1 | 块 |
| 11 | EDI电源控制器 |  | 500L EDI配套 | 1 | 套 |
| 12 | 0.22微米空气过滤器 |  | 滨特尔 | 1 | 套 |
| 13 | 电阻率表 |  | CM-330 | 1 | 套 |
| 14 | 流量开关 |  | DC250V70W | 1 | 个 |
| 七 | 超纯水单元 |  |  |  |  |
| 1 | 纯化柱 |  | 滨特尔1054 | 套 | 2 |
| 2 | 超纯水电阻率表 |  | CM-330 | 套 | 1 |
| 3 | 纯水罐 |  | PE-500L | 个 | 1 |
| 4 | 液位开关 |  | LS-3 | 个 | 1 |
| 5 | 管路阀门 |  | PE-3/8 | 批 | 1 |
| 6 | 抛光树脂 |  | 陶氏 | 包 | 2 |
| 7 | UV 不锈钢紫外线灯 |  | 40W | 套 | 1 |
| 8 | 滨特尔0.22微米过滤器 |  | 20寸 | 套 | 1 |
| 9 | 不锈钢纯水输出泵 |  | CDL2-5 | 台 | 1 |
| 八 | 电气元件 |  |  |  |  |
| 1 | 控制系统 | 西门子PLC-SR20 |  | 套 | 1 |
| 2 | 直流电源 | 220V/24V |  | 套 | 1 |
| 3 | 触摸屏 | 西门子 |  | 套 | 1 |
| 4 | AL模拟量模块EMAE08 | 西门子 |  | 套 | 1 |
|  | Smart200系列温度模块、热电阻/热电偶输入模块AR02 |  |  | 套 | 1 |
| 5 | 变频器 | 1.5KW |  | 套 | 1 |
| 6 | 机架 | 不锈钢 |  | 套 | 1 |
| 7 | 断路器 | 3P-16A |  | 个 | 2 |
| 8 | 断路器 | 2P-16A |  | 个 | 1 |
| 9 | 热过载继电器 | 4-6A |  | 个 | 2 |
| 10 | 热过载继电器 | 2.5-4A |  | 个 | 1 |
| 11 | 熔断器 | 220V-5A |  | 套 | 1 |
| 12 | 交流接触器 | 10A |  | 个 | 3 |
| 13 | 指示灯 | 220V |  | 批 | 11 |
| 14 | 中间继电器 | 220V-10A |  | 个 | 3 |
| 15 | 电线电缆 | 1.5-2.5平方 |  | 批 | 1 |
| 16 | 旋钮开关 |  |  | 个 | 3 |
| 17 | 急停开关 |  |  | 个 | 1 |
| 18 | 50*60*80电箱 |  |  | 个 | 1 |
| 18 | 纯水供水管网 | ￠38*1.2 304不锈钢 |  | 米 | 382 |