附件：

| 名称 | 数量 | 参数要求及核心传感部件品牌 |
| --- | --- | --- |
| 温度数据采集设备 | 113 | - 采样周期：1分钟（可调） - 温度采集范围：-25℃至+80℃ - 工作温度：-25℃至+80℃ - ★典型精度：温度±0.1℃（需提供CNAS认可的计量机构出具的校准证书证明文件） - 信号传输方式：无线射频传输 - 传输距离：不低于50米（视距） - 供电方式：纽扣电池可更换 - 续航时间：不低于3年 - ★配置方式：可使用手机NFC或蓝牙进行配置 - 内置天线 - 内置于冰箱（冰柜）内，不破坏冰箱（冰柜）密封性 - ★核心传感部件品牌：瑞士SENSIRION |
| 超低温数据采集设备 | 11 | - 采样时间间隔：1分钟（可调） - 温度测量范围：-200℃至+100℃ - ★温度测量精度：±1℃（需提供CNAS认可的计量机构出具的校准证书证明文件） - 安装方式：从检测孔引线进入，不破坏冰箱（冰柜）密封性 - 通信功能：支持全频段4G网络通信或无线射频传输 - 存储功能：内置32MB FLASH，支持外部扩展TF卡，至少可存储30万组监测数据 - 供电方式：直流电源或内部可充电电池 - 电源切换方式：自动切换 - 充电管理方式：充电自管理 - 断电续航时间：不低于6小时 - 声音提示：蜂鸣器 - 支持高清LED屏幕实时显示 - 支持4路传感器 - ★支持断网数据缓存及续传功能 - ★支持远程配置及升级功能 - ★核心传感部件品牌：瑞士IST |
| 环境温湿度数据采集设备 | 53 | - 采样周期：1分钟（可调） - 温度采集范围：-25℃至+80℃ - 湿度采集范围：0-99%RH - 信号传输方式：无线射频传输 - 传输距离：50米（视距） - 供电方式：纽扣电池可更换 - 电池使用寿命：不低于3年 - 工作温度：-25℃至﹢80℃ - ★典型精度：温度±0.3℃，湿度±5%RH（需提供CNAS认可的计量机构出具的校准证书证明文件） - ★配置方式：可使用手机NFC或蓝牙进行配置 - ★显示内容：可实时显示温度、湿度、电池电量、信号强度等关键信息 - 内置天线 - ★核心传感部件品牌：瑞士SENSIRION |
| 物联网网关/读写器/接收器 | 33 | - 工作温度：-25℃至+80℃ - 数据传输方式：与采集设备间采用无线传输，无需布线 - 通信功能：支持全频段4G网络通信 - 存储功能：内置32MB FLASH，支持外部扩展TF卡，至少可存储30万组监测数据 - 供电方式：直流电源或内部可充电电池 - 电源切换方式：自动切换 - 充电管理方式：充电自管理 - 声音提示：蜂鸣器 - 支持高清LED屏幕实时显示 - ★断网断电：支持断网断电监测及存储续传 - ★支持远程配置及升级功能 |
| 水浸数据采集设备 | 2 | - 采样时间间隔：1分钟（可调） - 水位量程：定点（塑壳） - 待机电流：不大于10μA - 供电方式：纽扣电池 - 续航时间：不低于2年 - 探测线长度：根据医院要求定制 - 信号传输方式：无线射频传输 - 内置天线 |
| 触摸电脑一体机 | 9 | - 屏幕尺寸：15寸 - 响应时间：3ms - 背光类型：LED - 点距：0.24795mm×0.24795mm - 分辨率：1920×1080/60HZ - 屏幕比例：16:9 - 显示亮度：250cd/m2 - 对比度：3000:1 - 背光寿命：50000h - 色彩深度：16.7M - 信号输入接口：LVDS - 触摸屏：电容式（投射式） - 触摸方式：手指或专用触摸笔 - 点数：10点触摸 - 触摸通讯接口：USB口 - 触摸次数：>5000万次 - 触摸屏透光率：85±5% - 表面硬度：≥6H - 触摸屏分辨率：4096*4096 - 主板：Intel J1900工控主板 - CPU：新赛扬四核1.99GHz - 内存：4G - 硬盘：64G固态硬盘 - 电源：外置电源12V - 接口：VGA×1，HDMI×1，USB3.0×1，USB2.0×3，LAN×1，COM×2，音频输入/输出×1，DC电源接口×1 - 网卡：内置百兆网卡 - 显卡：集成Intel HD - 常用系统参考：win7、win8、ubuntu14.04 - 可加装内置功能：无线wifi - 正常功率：≤35W - 工作温度：-10℃～+60℃ - 环境湿度：20%～70% - 支架：桌面/挂墙/落地（可选） |

报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 月服务费单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定温度标签数量 | 个 | 113 |  |
| 2 | 超低温监测仪数量 | 台 | 11 |  |
| 3 | 环境温湿度标签数量 | 个 | 53 |  |
| 4 | 读写器数量 | 台 | 33 |  |
| 5 | 水域标签数量 | 个 | 2 |  |
| 6 | 触摸电脑一体机 | 台 | 9 |  |
| 月服务费总计： |  |  |  |  |
| 税后年服务费总计： |  |  |  |  |