附件4   医疗悬臂式支架安装验收标准

| 主观面 上、前、后主 观面： A 级 左、右面： B 级 隐藏面和下面： C 级 上 下 左 右 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条件 | 类别 | 含义 |
|  | 目的： | 规范施工安装人员的安装标准，确保产品安装正确。 |
|  | 设用范围： | 医用床边支臂 |
|  | 检测条件： | 室内日光灯光源，目视观测 |
| 外观验收标准 | 主观面 （A级面） | 观测人员水平直视并环绕产品一周后所看到的表面 |
|  | 非主观面（B级面） | 观测人员需要侧身、弯腰、低头、抬头所看到的表面 |
|  | 隐藏面 （C级面） | 观测人员需要拆开零件才能看到的表面(包括需要的组配件和平板) |
|  | 注意事项 |  |
|  | 序号 | 内容 |
|  | 1 | 施工安装时要求轻拿轻放，不可暴力施工 |
|  | 2 | 所有A级主观面安装时要加强保护，不可有碰伤、划伤、掉漆、脏污等不良 |
|  | 3 | 整体安装完成后，需要用医用酒精将产品整体擦拭一次 |
| 床旁安装位置 |  |  |
| 床旁左侧安装位置 床旁安装位置 床旁右侧安装位置 距离地面高度 距离地面高 度 1500 mm 1500 mm 蝴蝶胶壳底部 |  |  |

检查蝴蝶墙挂底座自攻螺丝安装

检查自攻螺丝 是否压紧底座 检查自攻螺丝 是否压紧底座

蝴蝶胶壳孔塞安装

检查孔塞是否安装 检查孔塞是否安装

铝挤盖安装

穿线之后，需将铝挤盖两端用手向内压缩一点 这样扣合盖子更紧密

关节转动阻尼调节

三处机米螺丝可调节 三个关节的转动松紧度

头部安装

检查两颗螺丝是否拧紧

头部盖片安装

检查盖片是否安装，并将螺丝拧紧

| 检查平板显示器螺丝安装 |  |
| --- | --- |
| 检查平板背面四颗螺丝是否扭紧 |  |
| 显示器安装完成后-检查支臂是否在任意位置可悬停 |  |
| 1：如上图，将升降支臂上下往复运动，检查支臂是否有反弹或者下垂现象 2：若出线反弹或下垂现象，则需要只用六角套筒调节弹力，如下图出现反弹现象：右旋套筒，减小弹力，直至支臂任意位置悬停不反弹出现下垂现象：左旋套筒，加大弹力，直至支臂任意位置悬停不下垂 左旋加力 右旋减力 |  |
|  | 塑胶盖安装 |
|  | 后挡片塑胶盖扣合 头部塑胶盖扣合 塑胶扣朝下推入 |