广东省人民医院气动物流传输系统全保项目技术需求

- 项目范围及要求：

- 1、项目范围：

- 负责我院PET和手术室病理气动物流传输2套系统（共6个站点、2台风机及相关设备）进行全包维修保养工作（包含合同期内保证气动物流设备正常运行，更换已磨损、失效不符合要求的零部（配）件及其它相关的材料费，每台设备每年的维护保养费，系统软硬件的故障处理费、科室新进人员使用培训费、系统软件升级费等）。

- 2、项目要求：

- （1）供应商应一次性对招标人的以上要求及其它与气动物流有关的要求进行整体报价，如在合同执行中发现因乙方未按合同要求响应，导致的相关问题及责任，由承包人承担。

- （2）所需更换的气动物流零部（配）件及相关材料等，必须是以全新的原厂产品提供，以完善、优质的维修保养服务工作，确保所有设备均是在良好优质安全的状态下运行。

- （3）承包人必须按规定完成月度巡访、季度维护保养，以及按照合同的具体要求进行维修保养服务工作（详见维保内容）。

- 项目地址：广州市中山二路106号

- 合同期：一年。

- 维保内容

1、CCU和LCU的维护

1.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

1.2  使用合资品牌精密电子仪器清洗剂清洁全部电路板，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

1.3  参照部件使用说明书进行机械和电子相关检测、清洁和调校。

2、电力供应机（30V直流DC电源）的维护

2.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

2.2  使用合资品牌精密电子仪器清洗剂清洁全部电路板，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

2.3  参照部件使用说明书进行机械和电子相关检测、清洁和调校。

3、三向转接机（包括风机换向器）的维护

3.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

3.2  使用厂家提供的合成清洁剂清洁全部可及的机械部件，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

3.3  加润滑油（电机已出厂处理，不必另行加油），对滑板面使用硅油进行润滑，每年2次。

3.4  齿轮电机维护保养。

3.5  V型皮带调整。

3.6  目测密封圈是否密封，如不密封按规定进行维修（调整或更换新品）。

3.7  检查校准S弯管的位置。S弯管到下终端板边距离为124mm。

3.8  按使用说明检测、清洁（使用合资品牌精密电子仪器清洗剂）和调校电机、磁感开关、光感开关及电路板。

3.9 参照部件使用说明书进行其它机械和电子设备检测、清洁和调校。

3.10 空气感应器每半年检测、清洁和调校一次。

4、DST等工作站的维护

4.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

4.2  使用厂家提供的合成清洁剂清洁全部可及的机械部件，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

4.3  加润滑油（电机已出厂处理，不必另行加油），对滑板面使用硅油进行润滑，每年2次。

4.4  齿轮电机维护保养。

4.5  旁路管的三个位置调整，调节磁感开关以满足出厂标记的正确对应。

4.6  目测密封圈是否密封，如不密封按规定进行维修。调整或更换新品。

4.7  目测检查传输瓶存储管固定钩是否损坏或位置是否正确，调校至合理状态或更换新配件。

4.8  按使用说明检测、清洁（使用合资品牌精密电子仪器清洗剂）和调校电机、磁感开关、光感开关及电路板。

4.9 参照部件使用说明书进行其它机械和电子相关检测、清洁和调校。

4.10 检查DST工作站及接收筐的固定。如有松动及时修复。

5、传输瓶护件的提供

5.1  定期检测传输瓶的易损护件。正常情况下每月一次。

5.2  检查传输瓶的velcro滑环等护件。如磨损严重已达到厂家规定需更换的程度及时更换。

5.3  及时商定更换损坏的传输瓶。

5.4  检测传输瓶的外观和使用可靠性等。

5.5  检查传输瓶外圈的磨损情况，如有局部磨秃的情况及时更换新护件。

6、系统管道和电缆等外围设备（设施）的维护

6.1  目测检查可及管道（不含隐蔽工程）及电缆，清除管缆表面灰尘。检查所有可及管道接头的气密情况，如有泄露及时修复。

6.2  目测检查管道及电缆等室外安装保护情况。如有破损及时修复。

6.3  检查所有可及管道的固定安装情况，如有松动及时修复。

6.4  检查全部垂直管道穿楼板孔套管的内外侧防水状况，内侧如有漏水或破损应及时补做防水密封，套管外侧如有漏水及时报修，由医院相关部门补做防水。

7、风机及其外围设备的维护

7.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

7.2  风机检测及滤芯清洗每半年一次，空气过滤器每半年检测清洗或更换滤芯一次。

7.3  变频控制器检测、清洁（使用合资品牌精密电子仪器清洗剂）和调校（如包括此设备）。

8、监控设备的保养(监控电脑系一期产品)：

8.1  检测设置功能是否正常，征求用户意见整理传输记录。

8.2  控制软件及时升级。

9、使用量较大的站点及相关设备（F3W等）可根据实际情况着重检查。