广东省人民医院检验科气动传输站点迁移工程项目技术需求

- 项目范围及要求：

- 1、项目范围：

- 负责我院主体楼检验科舒密气动物流检验科移站（由目前主体楼24层移至伟伦楼11 层）所涉及的材料供应、安装铺设、拆改恢复、室外管道防水保温、系统调试、科室人员培训费等所有工作），确保移站后系统正常使用。

- 2、项目要求：

- （1）供应商应一次性对我院移站以上要求及其它有关的要求进行整体报价，如在合同执行中发现因乙方未按合同要求响应，导致的相关问题及责任，由承包人承担。

- （2）除站点外所需更换的气动物流零部（配）件及相关材料等，必须是以全新的原厂产品提供，以完善、优质的维修保养服务工作，确保所有设备均是在良好优质安全的状态下运行。

- （3）本次移站为改造项目，需考虑原有装修、墙体拆除、检验科区域相关管道拆除或移位改造等；结合现场实际情况，改造设计中应充分考虑今后的发展以及相关系统参数指标的余量设计，以适应未来业务发展的需要。

- （4）供应商需充分考虑该项目实施中所可能发生的一切费用，为完成本项目而配置的各类设备、线缆、附件、配件的品牌、规格、数量、报价均应予以明确填报，设计需完整、准确。技术规范要求作为本项目参考技术要求。供应商在设计方案制作中应注意补充增加，技术方案解释力求完整完善，比选文件中技术参数的未列项并不表示采购人放弃对此项技术指标的要求。施工前需进行深化设计并经采购人确认方可进行施工。

- 项目地址：广州市中山二路106号

- 工期：合同签订后，自采购人发出项目开工函之日起合计30个日历天内（含订货及施工）完成改造工作，并向采购人出具科学、公正、符合法律法规要求的产品合格证及竣工报告

- 技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 型号及制造厂 |
| 1.1 | 型号（160型） |
| 1.2 | 制造厂名称：奥地利舒密(Sumetzberger) |
| 2 | 使用条件要求 |
| 2.1 | 适于传送药品、标本、血浆、X光片、医疗器械和文件等 |
| 2.2 | 适于环境温度-20℃– + 40℃ |
| 2.3 | 适于每日连续使用24小时，每周连续工作7天 |
| 3 | 系统功能 |
| 3.1 | 功能：控制系统的所有部件，监控操作并给出系统状态的信息，并集成可视化软件，该软件能够编辑、维护和配置系统、实时监控和系统历史评估以及错误检测。 |
| 3.2 | 控制方式：表格，CCB1.1，键盘输入纯语言显示。 |
| 3.3 | 可液晶显示动态文字 |
| 3.4 | 可显示动态图像 |
| 3.5 | 可控制全部系统 |
| 3.6 | 可实时监控整个系统的运转状态 |
| 3.7 | 可记录所有收发送记录 |
| 3.8 | 可显示故障区域及故障代码 |
| 3.9 | 若某收发站有故障，可关闭此站，不影响整个系统的运行 |
| 3.1 | 某一子系统有故障或关闭，不影响其它系统正常运行 |
| 3.11 | 可预置自动半速传送 |
| 3.12 | 可即时打印或存储打印 |
| 3.13 | 可做出统计数据 |
| 3.14 | 在业主监控中心设置监控装置，可与局域网连接，也可实现远程监控 |
| 3.15 | 操作软件由原厂开发 |
| 3.16 | 软件支持操作界面（地址代码除外）全部信息中文汉字动态显示 |
| 4 | 管道 |
| 4.1 | 管道外径：160mm；管壁厚度：3.2mm |
| 4.2 | 管道材料具有高耐磨性、防腐性、防火性、抗压性及抗静电性能的PVC管；达到建筑材料标准（国际标准B1级），适用温度-20~+60℃。 |
| ★4.3 | 移站完成后，需确保与原系统兼容运行 |
| 4.4 | 转弯半径：800~1200mm。 |
| 4.5 | 管道包括直管、弯管、连接套管，用于传输载物桶。 |
| 4.6 | 管道穿越楼层等防火分区时，须设置阻火圈； |
| 4.7 | 室外管道安装需做防水保温措施 |

备注：带“★”标记为实质性技术要求，如有偏离按不合格供应商处理。

# 其它要求：

- 1、改造工作需要的所有工具和辅助设施等工程措施由负责改造单位自行解决，改造所需辅材、设备的产品合格证书，现场作业人员的安全由改造单位自己负责。

- 2、项目施工前应有保障措施，防止因电气联动造成停电等意外发生，应对重点、难点有先进、合理的解决方案，改造方案中的各项措施应具体、安全、可操作性强。

- 3、在现场改造工作开始前，施工单位应将改造施工方案交采购人进行审查，方案批准后方可进行停电改造工作。

- 参考规范

- 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准：

| 序号 | 标准、规范名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《奥地利舒密MP10000操作使用手册》 | SUME-20230608-AIO160-AT1-SYS |
| 2 | 《MP10000-DST工作站安装调试规范》 | SUME-20230608-AIO160-AT1-DST |
| 3 | 《MP10000气压风机安装规范》 | SUME-20230608-AIO160-BRS |
| 4 | 《MP10000系统CCU、LCU安装规范》 | SUME-20230608-AIO160-CCU |
| 5 | 《MP10000系统PC监控安装规范》 | SUME-20230608-AIO160-PCM |
| 6 | 《MP10000系统管道和电缆安装规范》 | SUME-20230608-AIO160-PVCT |
| 7 | 《UL,CE,EMC标准及认证》 | 96-271EDOC |

- 六、对供应商的总体要求

- 供应商具有一定规模的、固定的专业设计、施工和管理技术队伍、维护人员，且能提供良好的技术支持。

- 七、安装调试

- 改造施工区域现有其它业务系统设备处于运行状态，供应商应尽力避免影响其正常工作。由供应商提供的设备,其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供。设备安装、调测过程所涉及的人员费用均由供应商承担。

- 八、项目文档

- 系统验收后供应商需提供详细的相关技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。文档管理和移交:技术文档、维护文档,验收报告,软、硬件交货清单(含硬件出厂合格证和使用说明书)等文件的管理及移交方案。

- 九、验收和测试

- 系统在正式投入运行前需进行系统验收。医院将同时就系统的安全性、完整性、易用性、 适用性等进行评测，所有验收和评测的费用包含在总报价内。

- 十、技术支持

- 在工程实施及售后服务期间维持医院其它气动物流系统的正常运行，网络或电话技术支持日常联系方式和作息时间，支持服务范围,保证机房系统的正常运行。

- 十一、 培训

- 成交供应商应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照医院要求继续定期培训和考核。培训对象包括日常维护人员、技术层面人员、操作员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容;管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想;操作员为系统的操作培训。供应商应提供完整的培训方案，所有的培训费用包含在总报价内。

- 十二、保修期

- 工程保修期要求不少于1年。从最终验收完成之后，整个系统的保修期要求不少于1年。供应商自有设备和产品，应提供终身维护。在保修期内，如果系统发生故障,供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

- 十三、工程量清单及付款方式

| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直管 | 160×3.2mm | 米 | 90 |  |  | 数量仅供参考 |
| 2 | 弯管 | 160×3.2mm | 个 | 34 |  |  | 数量仅供参考 |
| 3 | 套管 | 160×3.2mm | 个 | 72 |  |  | 数量仅供参考 |
| 4 | 电线 | 160型 | 米 | 120 |  |  | 数量仅供参考 |
| 5 | PVC胶 | 160型 | 桶 | 9 |  |  | 数量仅供参考 |
| 6 | 安装辅材 | 160型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 拆改恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 防水保温 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 税费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

最终工程量以现场实际为准。

注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，质保期满后支付余款。